## Техническа спецификация Пр.1
Утвърдил: |  |  |  | Приложение № 1
д-р Красимир Вальов
Управител "КОЦ - Пловдив" ЕООД
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Комплексна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти”
№ по ред | Наименование |  | Количество брой | Прогнозни Цени в лв. без ДДС
1 | Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранно обдухване през дюзи със стерилен въздух за преминаване на персонал между зони с различна чистота. |  | 1 бр. | 16000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Скорост на въздуха от минимум 20 m/sec. минаващ през филтри тип „HEPA” с ефективност от 99,9% за частици до 0,3 µm.
| 2 | Предварителен филтър със задържане до 85% за предпазване на основните филтри.
| 3 | Възможност за програмиране на времето за обдухване
| 4 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 5 | Автоматично отключване на вратите в случай на спиране на електрозахранването или ако оператора отвори вратата, но не влезе в кабината, като по този начин се предотвратява блокиране на персонала.
| 6 | Индикаторни лампи с указание на разрешената посока и авариен бутон „стоп” от двете страни.
| 7 | Вградено осветление.
| 8 | Конструкция изработена от поцинкована ламарина с прахово нанесено епоксидно покритие устойчиво на надраскване и лесно за почистване и дезинфекция.
| 9 | Минимални вътрешни размери Ш750, Д900 проход и В1900 mm
| 10 | Максимални външни размери Ш1300, Д1100 проход и В2100 mm
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 11 | Преминаване на въздуха през филтри тип „ULPA” с ефективност от 99,9% за частици от 0,1 до 0,3 µm, вместо филтри тип "HEPA"
| 12 | Микропроцесорен контрол с възможност за избор от три режима на работа: еднопосочено преминаване с обдухване, обдухване само при влизане и свободно излизане или двупосочно преминаване с обдухване.
| 13 | Дисплей с индикация на зададеното и оставащо време на цикъла, изписване на съобщение за грешка и състоянието на системата
2 | Шлюз за продуктите без обдухване за преминаване на продуктите между зони с различна чистота |  | 2 бр. | 15500
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Изцяло изработен от неръждаема стомана
| 2 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 3 | Минимални рамери 600 х 600 х 600 mm
| 4 | Стъклена врати или прозорчета за наблюдение
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 5 | УВ Лампа командвана от системата за блокиране на срещуположната врата
3 | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици от затворен тип (съответствие на клас III – фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт и покриване на цялата работна повърхност. |  | 1 бр. | 125500
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем и шлюза.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем.
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Тавичка от неръждаема стомана под работния плот за събиране на евентуално получили се разливи.
| 6 | Вертикален ламинарен въздушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и шлюза.
| 7 | Пълно съответствие на филтрите с EN 1822 (H14)
| 8 | Обем на преминаващия въздух минимум 280 m3/h с 90% рециркулация.
| 9 | Осигурено подналягане около работния обем и шлюза, гарантиращо пълна безопасност на работния персонал.
| 10 | Единичен или двоен шлюз за зареждане / изваждане на лекарства и разтвори.
| 11 | Вертикално движеща се стъклена преграда между шлюза и работния обем на станцията.
| 12 | Плъзгаща се поставка за трансфер на продукти между шлюза и работния обем на станцията.
| 13 | Херметична система с 2 бр. контейнери за събиране на празните опаковки и използваните консумативи.
| 14 | Наклоненo назад предно стъкло, осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно отваряне за почистване и дезинфекция на работния обем.
| 15 | Вградено осветление – минимум 900 lux
| 16 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 17 | Заустване на изходящия от бокса въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 18 | Поставка за работната станция.
| 19 | Минимални размери на работния обем Ш1100, Д600 и В650 mm
| 20 | Минимални размери на шлюза Ш350, Д600 проход и В650 mm
| 21 | Максимални външни размери с поставката Ш2200, Д850 и В2300 mm
| 22 | Вграден монитор на задната стена на работната камера - мин 21" за визуализация и командване на приготвянията
| 23 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата. Включващо един препаративен лиценз и два документални
| 24 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 25 | Възможност за предварително въвеждане на параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 26 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 27 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml.
| 28 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 29 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 30 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползванo лекарство и разтворител, както и своевременна индикация към оператора при необходимост от замяната им.
| 31 | Допълнителен препаративен лиценз за възможна ръчна работа във втория бокс.
| 32 | Всички основни параметри се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в шлюза и работната камера.
| 33 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 34 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 35 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
| 36 | Възможност за надграждане с включване на допълнителни компютри, от които да се назначава терапия
| 37 | Допълнтелни документарни лицензи за назначаване на терапия за пациенти от 3 входящи компютъра.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 38 | Сензор с вградена температурна компенсация за по-голяма точност.
| 39 | Максимално време за възстановяване на чистотата в камерата в случай на замърсяване до 3 мин.
| 40 | Овални отвори за ръкавите, осигуряващи максимална ергономичност при работа.
| 41 | Възможност за безопасна и лесна смяна на ръкавиците. Използване на стандартни предпазни ръкавици за работа с цитостатици.
| 42 | Система на задната страна на работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания.
| 43 | Възможност за интегриране с налични програмни продукти (специализирани онкологични програми, болнична информационна система, складова програма чрез стандартен протокол за връзка „HL7”) и с възможност за автоматично получаване на предписаната терапия и подреждане в хронологичен или по продукти ред за оптимизиране разхода на лекарства и консумативи.
4 |  | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици с допълнителен филтър под работния плот (съответствие на клас II) | 1 бр. | 240600
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите за безопасност на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Вертикален ламинарен въдушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и допълнителен филтър тип „HEPA” с до 65% рециркулация.
| 6 | Обем на преминаващия въздух минимум 900 m3/h
| 7 | Наклонено назад предно стъкло осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно вдигане за почистване и дезинфенция на работния обем. Вертикално моторизирано задвижване.
| 8 | Вградено осветление – минимум 1200 lux
| 9 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 10 | Заустване на изходящия от станцията въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 11 | Ниво на шум под 65 dB
| 12 | Поставка за станцията
| 13 | Минимални размери на работния обем Ш1800, Д600 и В650 mm
| 14 | Максимални външни размери с поставката Ш2100, Д800 и В2300 mm
| 15 | Интегриран монитор на задната страна на работната камера - мин.21"
| 16 | Интегрирана модулна автоматизирана система за дозиране и приготвяне на стерилни разтвори антинеопластични лекарства с документиране на целия процес.
| 17 | Системата се състои от 3 модула с възможност за обемно и тегловно разреждане, разположени в специализираната стерилна камера с ламинарен въздушен поток. Модулите да могат да работят самостоятелно и независимо.
| 18 | Наличие на детектор за образували се въздушни мехурчета в поточната линия с автоматична компенсация от съответното количество лекарство.
| 19 | Възможност за работа с течни или лиофилизирани сухи форми на лекарствата с помощта на вградено клатачно устройство.
| 20 | Възможност за приготвяне на стерилни разтвори в сакове, банки, еластомерни помпи или спринцовки.
| 21 | Възможност за обемно дозиране на разтвор със стъпка от 100 µl (0,1 ml).
| 22 | Вградена система за автоматична калибрация на работната спринцовка.
| 23 | Светлинна индикация за моментното състояние на всеки модул.
| 24 | Корпуси на модулите са изработени от неръждаема стомана.
| 25 | Вградена везна във всеки модул за възможно тегловно разреждане с обхват 2000 г и точност 0,01г.
| 26 | Възможност за гарантиране на прецизност в дозирането при изпълнение на назначената терапия над 95%.
| 27 | Допълнителна окомплектация включваща основен сървър със софтуер за управление в реално време на всеки модул за дозиране (състояние, команди, функционалност, проверка на точността), допълнителния компютър и операциите извършвани от персонала.
| 28 | Допълнителен компютър за управление на модулите.
| 29 | Оптичен бар код четец към всеки бокс за идентификация на всички материали използвани в подготовката.
| 30 | Етернет принтер за етикети.
| 31 | Захранващи устройства за модулите.
| 32 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата.
| 33 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 34 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 35 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 36 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml и др.
| 37 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 38 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 39 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползвани лекарство и разтворител, както и своевремнна индикация към оператора при необходимост от замяната им.
| 40 | Възможност за назначаване на терапия за пациенти от 3 входящи компютъра.
| 41 | Адаптери за флаконите с лекарства, съответно за капачка 20 или 13 mm с възможност за компенсиране на налягането, здраво захващане към капачката на флаконите и двупосочна клапа осигуряваща микробиологична бариера. Адаптерите трябва да позволяват обем на преминаване, не по-малко от 360 ml/min (при налягане 1 psi) и мъртъв обем до 0,096 ml.
| 42 | Стандартни свързващи компоненти тип „Luer” женско/женско или женско/мъжко с двупосочни клапи
| 43 | Всички основни параметри да се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в работната камера.
| 44 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 45 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 46 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
| 47 | Възможност за надграждане с включване на допълнителни компютри от които да се назначава терапия
Използвани консумативи в зависимост от назначенията
| 48 | Капачки с херметична клапа за манипулиране и съхрнение на лекарствата
| 49 | Основен комплект спринцовка (3, 20 или 50 ml), трипътна клапа и тръбички със стандартни предпазни адаптери (мъжко и женско) тип „Luer” за свързване на флакона с лекарство, опаковката с разтворителя и крайната опаковка за пациента, чрез образуване на напълно затворена система, с което да предпази персонала, продукта, пациента и околната среда.
| 50 | Комплект за връзка между опаковката с разтворителя и основния комплект.
Съответствие с нормативна уредба за дозатори:
| 51 | Директива за ниско напрежение 72/23 CEE
| 52 | EMC Директива 89/336 CEE
| 53 | Директива 93/465/CEE
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 54 | Сензор с вградена температурна компенсация за по-голяма точност.
| 55 | Работния плот разделен на отделни модули за по-лесно почистване.
| 54 | Система на задната страна на работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания.
| 57 | Възможност за завъртане на дозиращия модул (около оста си) за лесно зареждане отпред с лекарства и разтвори за разреждане.
| 58 | Възможност за интегриране със налични програмни продукти (специализирани онкологични програми, болнична информационна система, складова програма чрез стандартен протокол за връзка „HL7”) и с възможност за автоматично получаване на предписаната терапия и подреждане в хронологичен или по продукти ред за оптимизиране разхода на лекарства и консумативи.
5 | Везна за тегловно разреждане |  | 1 бр. | 9600
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Обхват минимум 1500 g
| 2 | Точост 0,01g
| 3 | Вградена автоматична калибрация.
| 4 | RS232 за връзка с принтер или компютър.
| 5 | Документация за съвместимост с ISO/GLP или GMP.
| 6 | Голям лесен за отчитане екран с подсветка.
| 7 | Дистанционен софтуеър за двупосочно командване на везната
6 |  | Машина за пакетиране на готовия разтвор заедно с инфузионната система | 2 бр. | 2000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Конструкция от неръждаема стомана с дозиран вакум
| 2 | Ширина на залепване минимум 300 mm
7 |  | Монтаж и пускане в експлоатация | 1 бр. | 2000
| 1 | Пълно технологично и проектно съгласуване с съществуващите системи на Възложителя (ВиК, ОиВ, Ел, структурно окабеляване и т.н.) свързана с изискванията на предлаганото оборудване
| 2 | Монтаж и инсталиране на едрогабаритното оборудване, повторно частично пакетиране и обезопасяване на същото, до приключване на довършителните работи
| 3 | Окончателно пускане в действие на монтираното оборудване, провеждане на 72 часови проби на отделните позиции, както и провеждане на необходимото обучение на персонала
| 4 | Съвместно със специалисти на Възложителя въвеждане до 25% от необходимата информация за първоначално изграждане на базата данни, информация за лекарствените продукти, терапевтични протоколи и друга допълнителна административна информация
| 5 | Забележка: Всички необходими консумативи и ЛПС за провеждане на тестване на оборудването, както и за обучение на персонала се предоставят и са за сметка на изпълнителя
Обща прогнозна стойност |  |  |  | 411200
Изготвил:
инж. Диана Георгиева

## Тех. съответствие Пр. 2а
Приложение №2а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
„Комплексна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти”
№ по ред | Наименование |  | Количество брой | Отговаря ли оборудването на изискванията | Каталог на/производител/ в който се съдържа информация за конкретната характеристика | Страница от каталога, на която се вижда съответствието
1 | Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранно обдухване през дюзи със стерилен въздух за преминаване на персонал между зони с различна чистота. |  | 1 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Скорост на въздуха от минимум 20 m/sec. минаващ през филтри тип „HEPA” с ефективност от 99,9% за частици до 0,3 µm.
| 2 | Предварителен филтър със задържане до 85% за предпазване на основните филтри.
| 3 | Възможност за програмиране на времето за обдухване
| 4 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 5 | Автоматично отключване на вратите в случай на спиране на електрозахранването или ако оператора отвори вратата, но не влезе в кабината, като по този начин се предотвратява блокиране на персонала.
| 6 | Индикаторни лампи с указание на разрешената посока и авариен бутон „стоп” от двете страни.
| 7 | Вградено осветление.
| 8 | Конструкция изработена от поцинкована ламарина с прахово нанесено епоксидно покритие устойчиво на надраскване и лесно за почистване и дезинфекция.
| 9 | Минимални вътрешни размери Ш750, Д900 проход и В1900 mm
| 10 | Максимални външни размери Ш1300, Д1100 проход и В2100 mm
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 11 | Преминаване на въздуха през филтри тип „ULPA” с ефективност от 99,9% за частици от 0,1 до 0,3 µm, вместо филтри тип "HEPA"
| 12 | Микропроцесорен контрол с възможност за избор от три режима на работа: еднопосочено преминаване с обдухване, обдухване само при влизане и свободно излизане или двупосочно преминаване с обдухване.
| 13 | Дисплей с индикация на зададеното и оставащо време на цикъла, изписване на съобщение за грешка и състоянието на системата
2 | Шлюз за продуктите без обдухване за преминаване на продуктите между зони с различна чистота |  | 2 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Изцяло изработен от неръждаема стомана
| 2 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 3 | Минимални рамери 600 х 600 х 600 mm
| 4 | Стъклена врати или прозорчета за наблюдение
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 5 | УВ Лампа командвана от системата за блокиране на срещуположната врата
3 | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици от затворен тип (съответствие на клас III – фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт и покриване на цялата работна повърхност. |  | 1 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем и шлюза.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем.
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Тавичка от неръждаема стомана под работния плот за събиране на евентуално получили се разливи.
| 6 | Вертикален ламинарен въздушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и шлюза.
| 7 | Пълно съответствие на филтрите с EN 1822 (H14)
| 8 | Обем на преминаващия въздух минимум 280 m3/h с 90% рециркулация.
| 9 | Осигурено подналягане около работния обем и шлюза, гарантиращо пълна безопасност на работния персонал.
| 10 | Единичен или двоен шлюз за зареждане / изваждане на лекарства и разтвори.
| 11 | Вертикално движеща се стъклена преграда между шлюза и работния обем на станцията.
| 12 | Плъзгаща се поставка за трансфер на продукти между шлюза и работния обем на станцията.
| 13 | Херметична система с 2 бр. контейнери за събиране на празните опаковки и използваните консумативи.
| 14 | Наклоненo назад предно стъкло, осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно отваряне за почистване и дезинфекция на работния обем.
| 15 | Вградено осветление – минимум 900 lux
| 16 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 17 | Заустване на изходящия от бокса въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 18 | Поставка за работната станция.
| 19 | Минимални размери на работния обем Ш1100, Д600 и В650 mm
| 20 | Минимални размери на шлюза Ш350, Д600 проход и В650 mm
| 21 | Максимални външни размери с поставката Ш2200, Д850 и В2300 mm
| 22 | Вграден монитор на задната стена на работната камера - мин 21" за визуализация и командване на приготвянията
| 23 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата. Включващо един препаративен лиценз и два документални
| 24 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 25 | Възможност за предварително въвеждане на параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 26 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 27 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml.
| 28 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 29 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 30 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползванo лекарство и разтворител, както и своевременна индикация към оператора при необходимост от замяната им.
| 31 | Допълнителен препаративен лиценз за възможна ръчна работа във втория бокс.
| 32 | Всички основни параметри се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в шлюза и работната камера.
| 33 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 34 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 35 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
| 36 | Възможност за надграждане с включване на допълнителни компютри, от които да се назначава терапия
| 37 | Допълнтелни документарни лицензи за назначаване на терапия за пациенти от 3 входящи компютъра.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 38 | Сензор с вградена температурна компенсация за по-голяма точност.
| 39 | Максимално време за възстановяване на чистотата в камерата в случай на замърсяване до 3 мин.
| 40 | Овални отвори за ръкавите, осигуряващи максимална ергономичност при работа.
| 41 | Възможност за безопасна и лесна смяна на ръкавиците. Използване на стандартни предпазни ръкавици за работа с цитостатици.
| 42 | Система на задната страна на работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания.
| 43 | Възможност за интегриране с налични програмни продукти (специализирани онкологични програми, болнична информационна система, складова програма чрез стандартен протокол за връзка „HL7”) и с възможност за автоматично получаване на предписаната терапия и подреждане в хронологичен или по продукти ред за оптимизиране разхода на лекарства и консумативи.
4 |  | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици с допълнителен филтър под работния плот (съответствие на клас II) | 1 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите за безопасност на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Вертикален ламинарен въдушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и допълнителен филтър тип „HEPA” с до 65% рециркулация.
| 6 | Обем на преминаващия въздух минимум 900 m3/h
| 7 | Наклонено назад предно стъкло осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно вдигане за почистване и дезинфенция на работния обем. Вертикално моторизирано задвижване.
| 8 | Вградено осветление – минимум 1200 lux
| 9 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 10 | Заустване на изходящия от станцията въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 11 | Ниво на шум под 65 dB
| 12 | Поставка за станцията
| 13 | Минимални размери на работния обем Ш1800, Д600 и В650 mm
| 14 | Максимални външни размери с поставката Ш2100, Д800 и В2300 mm
| 15 | Интегриран монитор на задната страна на работната камера - мин.21"
| 16 | Интегрирана модулна автоматизирана система за дозиране и приготвяне на стерилни разтвори антинеопластични лекарства с документиране на целия процес.
| 17 | Системата се състои от 3 модула с възможност за обемно и тегловно разреждане, разположени в специализираната стерилна камера с ламинарен въздушен поток. Модулите да могат да работят самостоятелно и независимо.
| 18 | Наличие на детектор за образували се въздушни мехурчета в поточната линия с автоматична компенсация от съответното количество лекарство.
| 19 | Възможност за работа с течни или лиофилизирани сухи форми на лекарствата с помощта на вградено клатачно устройство.
| 20 | Възможност за приготвяне на стерилни разтвори в сакове, банки, еластомерни помпи или спринцовки.
| 21 | Възможност за обемно дозиране на разтвор със стъпка от 100 µl (0,1 ml).
| 22 | Вградена система за автоматична калибрация на работната спринцовка.
| 23 | Светлинна индикация за моментното състояние на всеки модул.
| 24 | Корпуси на модулите са изработени от неръждаема стомана.
| 25 | Вградена везна във всеки модул за възможно тегловно разреждане с обхват 2000 г и точност 0,01г.
| 26 | Възможност за гарантиране на прецизност в дозирането при изпълнение на назначената терапия над 95%.
| 27 | Допълнителна окомплектация включваща основен сървър със софтуер за управление в реално време на всеки модул за дозиране (състояние, команди, функционалност, проверка на точността), допълнителния компютър и операциите извършвани от персонала.
| 28 | Допълнителен компютър за управление на модулите.
| 29 | Оптичен бар код четец към всеки бокс за идентификация на всички материали използвани в подготовката.
| 30 | Етернет принтер за етикети.
| 31 | Захранващи устройства за модулите.
| 32 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата.
| 33 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 34 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 35 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 36 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml и др.
| 37 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 38 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 39 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползвани лекарство и разтворител, както и своевремнна индикация към оператора при необходимост от замяната им.
| 40 | Възможност за назначаване на терапия за пациенти от 3 входящи компютъра.
| 41 | Адаптери за флаконите с лекарства, съответно за капачка 20 или 13 mm с възможност за компенсиране на налягането, здраво захващане към капачката на флаконите и двупосочна клапа осигуряваща микробиологична бариера. Адаптерите трябва да позволяват обем на преминаване, не по-малко от 360 ml/min (при налягане 1 psi) и мъртъв обем до 0,096 ml.
| 42 | Стандартни свързващи компоненти тип „Luer” женско/женско или женско/мъжко с двупосочни клапи
| 43 | Всички основни параметри да се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в работната камера.
| 44 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 45 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 46 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
| 47 | Възможност за надграждане с включване на допълнителни компютри от които да се назначава терапия
Използвани консумативи в зависимост от назначенията
| 48 | Капачки с херметична клапа за манипулиране и съхрнение на лекарствата
| 49 | Основен комплект спринцовка (3, 20 или 50 ml), трипътна клапа и тръбички със стандартни предпазни адаптери (мъжко и женско) тип „Luer” за свързване на флакона с лекарство, опаковката с разтворителя и крайната опаковка за пациента, чрез образуване на напълно затворена система, с което да предпази персонала, продукта, пациента и околната среда.
| 50 | Комплект за връзка между опаковката с разтворителя и основния комплект.
Съответствие с нормативна уредба за дозатори:
| 51 | Директива за ниско напрежение 72/23 CEE
| 52 | EMC Директива 89/336 CEE
| 53 | Директива 93/465/CEE
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 54 | Сензор с вградена температурна компенсация за по-голяма точност.
| 55 | Работния плот разделен на отделни модули за по-лесно почистване.
| 54 | Система на задната страна на работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания.
| 57 | Възможност за завъртане на дозиращия модул (около оста си) за лесно зареждане отпред с лекарства и разтвори за разреждане.
| 58 | Възможност за интегриране със налични програмни продукти (специализирани онкологични програми, болнична информационна система, складова програма чрез стандартен протокол за връзка „HL7”) и с възможност за автоматично получаване на предписаната терапия и подреждане в хронологичен или по продукти ред за оптимизиране разхода на лекарства и консумативи.
5 | Везна за тегловно разреждане |  | 1 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Обхват минимум 1500 g
| 2 | Точост 0,01g
| 3 | Вградена автоматична калибрация.
| 4 | RS232 за връзка с принтер или компютър.
| 5 | Документация за съвместимост с ISO/GLP или GMP.
| 6 | Голям лесен за отчитане екран с подсветка.
| 7 | Дистанционен софтуеър за двупосочно командване на везната
6 |  | Машина за пакетиране на готовия разтвор заедно с инфузионната система | 2 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Конструкция от неръждаема стомана с дозиран вакум
| 2 | Ширина на залепване минимум 300 mm
7 |  | Монтаж и пускане в експлоатация | 1 бр.
| 1 | Пълно технологично и проектно съгласуване с съществуващите системи на Възложителя (ВиК, ОиВ, Ел, структурно окабеляване и т.н.) свързана с изискванията на предлаганото оборудване
| 2 | Монтаж и инсталиране на цялостното оборудване.
| 3 | Окончателно пускане в действие на монтираното оборудване, провеждане на 72 часови проби на отделните позиции, както и провеждане на необходимото обучение на персонала
| 4 | Съвместно със специалисти на Възложителя въвеждане до 25% от необходимата информация за първоначално изграждане на базата данни, информация за лекарствените продукти, терапевтични протоколи и друга допълнителна административна информация
| 5 | Забележка: Всички необходими консумативи и ЛПС за провеждане на тестване на оборудването, както и за обучение на персонала се предоставят и са за сметка на изпълнителя
| Дата: |  |  |  | Участник:

## Ценово предложение Пр. 3
Приложение № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Комплексна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти”
№ по ред | Наименование |  | Количество брой | Оферирани Цени в лв. без ДДС
1 | Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранно обдухване през дюзи със стерилен въздух за преминаване на персонал между зони с различна чистота. |  | 1 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Скорост на въздуха от минимум 20 m/sec. минаващ през филтри тип „HEPA” с ефективност от 99,9% за частици до 0,3 µm.
| 2 | Предварителен филтър със задържане до 85% за предпазване на основните филтри.
| 3 | Възможност за програмиране на времето за обдухване
| 4 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 5 | Автоматично отключване на вратите в случай на спиране на електрозахранването или ако оператора отвори вратата, но не влезе в кабината, като по този начин се предотвратява блокиране на персонала.
| 6 | Индикаторни лампи с указание на разрешената посока и авариен бутон „стоп” от двете страни.
| 7 | Вградено осветление.
| 8 | Конструкция изработена от поцинкована ламарина с прахово нанесено епоксидно покритие устойчиво на надраскване и лесно за почистване и дезинфекция.
| 9 | Минимални вътрешни размери Ш750, Д900 проход и В1900 mm
| 10 | Максимални външни размери Ш1300, Д1100 проход и В2100 mm
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 11 | Преминаване на въздуха през филтри тип „ULPA” с ефективност от 99,9% за частици от 0,1 до 0,3 µm, вместо филтри тип "HEPA"
| 12 | Микропроцесорен контрол с възможност за избор от три режима на работа: еднопосочено преминаване с обдухване, обдухване само при влизане и свободно излизане или двупосочно преминаване с обдухване.
| 13 | Дисплей с индикация на зададеното и оставащо време на цикъла, изписване на съобщение за грешка и състоянието на системата
2 | Шлюз за продуктите без обдухване за преминаване на продуктите между зони с различна чистота |  | 2 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Изцяло изработен от неръждаема стомана
| 2 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 3 | Минимални рамери 600 х 600 х 600 mm
| 4 | Стъклена врати или прозорчета за наблюдение
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 5 | УВ Лампа командвана от системата за блокиране на срещуположната врата
3 | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици от затворен тип (съответствие на клас III – фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт и покриване на цялата работна повърхност. |  | 1 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем и шлюза.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем.
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Тавичка от неръждаема стомана под работния плот за събиране на евентуално получили се разливи.
| 6 | Вертикален ламинарен въздушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и шлюза.
| 7 | Пълно съответствие на филтрите с EN 1822 (H14)
| 8 | Обем на преминаващия въздух минимум 280 m3/h с 90% рециркулация.
| 9 | Осигурено подналягане около работния обем и шлюза, гарантиращо пълна безопасност на работния персонал.
| 10 | Единичен или двоен шлюз за зареждане / изваждане на лекарства и разтвори.
| 11 | Вертикално движеща се стъклена преграда между шлюза и работния обем на станцията.
| 12 | Плъзгаща се поставка за трансфер на продукти между шлюза и работния обем на станцията.
| 13 | Херметична система с 2 бр. контейнери за събиране на празните опаковки и използваните консумативи.
| 14 | Наклоненo назад предно стъкло, осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно отваряне за почистване и дезинфекция на работния обем.
| 15 | Вградено осветление – минимум 900 lux
| 16 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 17 | Заустване на изходящия от бокса въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 18 | Поставка за работната станция.
| 19 | Минимални размери на работния обем Ш1100, Д600 и В650 mm
| 20 | Минимални размери на шлюза Ш350, Д600 проход и В650 mm
| 21 | Максимални външни размери с поставката Ш2200, Д850 и В2300 mm
| 22 | Вграден монитор на задната стена на работната камера - мин 21" за визуализация и командване на приготвянията
| 23 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата. Включващо един препаративен лиценз и два документални
| 24 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 25 | Възможност за предварително въвеждане на параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 26 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 27 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml.
| 28 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 29 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 30 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползванo лекарство и разтворител, както и своевременна индикация към оператора при необходимост от замяната им.
| 31 | Допълнителен препаративен лиценз за възможна ръчна работа във втория бокс.
| 32 | Всички основни параметри се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в шлюза и работната камера.
| 33 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 34 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 35 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
| 36 | Възможност за надграждане с включване на допълнителни компютри, от които да се назначава терапия
| 37 | Допълнтелни документарни лицензи за назначаване на терапия за пациенти от 3 входящи компютъра.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 38 | Сензор с вградена температурна компенсация за по-голяма точност.
| 39 | Максимално време за възстановяване на чистотата в камерата в случай на замърсяване до 3 мин.
| 40 | Овални отвори за ръкавите, осигуряващи максимална ергономичност при работа.
| 41 | Възможност за безопасна и лесна смяна на ръкавиците. Използване на стандартни предпазни ръкавици за работа с цитостатици.
| 42 | Система на задната страна на работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания.
| 43 | Възможност за интегриране с налични програмни продукти (специализирани онкологични програми, болнична информационна система, складова програма чрез стандартен протокол за връзка „HL7”) и с възможност за автоматично получаване на предписаната терапия и подреждане в хронологичен или по продукти ред за оптимизиране разхода на лекарства и консумативи.
4 |  | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици с допълнителен филтър под работния плот (съответствие на клас II) | 1 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите за безопасност на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Вертикален ламинарен въдушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и допълнителен филтър тип „HEPA” с до 65% рециркулация.
| 6 | Обем на преминаващия въздух минимум 900 m3/h
| 7 | Наклонено назад предно стъкло осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно вдигане за почистване и дезинфенция на работния обем. Вертикално моторизирано задвижване.
| 8 | Вградено осветление – минимум 1200 lux
| 9 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 10 | Заустване на изходящия от станцията въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 11 | Ниво на шум под 65 dB
| 12 | Поставка за станцията
| 13 | Минимални размери на работния обем Ш1800, Д600 и В650 mm
| 14 | Максимални външни размери с поставката Ш2100, Д800 и В2300 mm
| 15 | Интегриран монитор на задната страна на работната камера - мин.21"
| 16 | Интегрирана модулна автоматизирана система за дозиране и приготвяне на стерилни разтвори антинеопластични лекарства с документиране на целия процес.
| 17 | Системата се състои от 3 модула с възможност за обемно и тегловно разреждане, разположени в специализираната стерилна камера с ламинарен въздушен поток. Модулите да могат да работят самостоятелно и независимо.
| 18 | Наличие на детектор за образували се въздушни мехурчета в поточната линия с автоматична компенсация от съответното количество лекарство.
| 19 | Възможност за работа с течни или лиофилизирани сухи форми на лекарствата с помощта на вградено клатачно устройство.
| 20 | Възможност за приготвяне на стерилни разтвори в сакове, банки, еластомерни помпи или спринцовки.
| 21 | Възможност за обемно дозиране на разтвор със стъпка от 100 µl (0,1 ml).
| 22 | Вградена система за автоматична калибрация на работната спринцовка.
| 23 | Светлинна индикация за моментното състояние на всеки модул.
| 24 | Корпуси на модулите са изработени от неръждаема стомана.
| 25 | Вградена везна във всеки модул за възможно тегловно разреждане с обхват 2000 г и точност 0,01г.
| 26 | Възможност за гарантиране на прецизност в дозирането при изпълнение на назначената терапия над 95%.
| 27 | Допълнителна окомплектация включваща основен сървър със софтуер за управление в реално време на всеки модул за дозиране (състояние, команди, функционалност, проверка на точността), допълнителния компютър и операциите извършвани от персонала.
| 28 | Допълнителен компютър за управление на модулите.
| 29 | Оптичен бар код четец към всеки бокс за идентификация на всички материали използвани в подготовката.
| 30 | Етернет принтер за етикети.
| 31 | Захранващи устройства за модулите.
| 32 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата.
| 33 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 34 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 35 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 36 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml и др.
| 37 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 38 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 39 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползвани лекарство и разтворител, както и своевремнна индикация към оператора при необходимост от замяната им.
| 40 | Възможност за назначаване на терапия за пациенти от 3 входящи компютъра.
| 41 | Адаптери за флаконите с лекарства, съответно за капачка 20 или 13 mm с възможност за компенсиране на налягането, здраво захващане към капачката на флаконите и двупосочна клапа осигуряваща микробиологична бариера. Адаптерите трябва да позволяват обем на преминаване, не по-малко от 360 ml/min (при налягане 1 psi) и мъртъв обем до 0,096 ml.
| 42 | Стандартни свързващи компоненти тип „Luer” женско/женско или женско/мъжко с двупосочни клапи
| 43 | Всички основни параметри да се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в работната камера.
| 44 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 45 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 46 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
| 47 | Възможност за надграждане с включване на допълнителни компютри от които да се назначава терапия
Използвани консумативи в зависимост от назначенията
| 48 | Капачки с херметична клапа за манипулиране и съхрнение на лекарствата
| 49 | Основен комплект спринцовка (3, 20 или 50 ml), трипътна клапа и тръбички със стандартни предпазни адаптери (мъжко и женско) тип „Luer” за свързване на флакона с лекарство, опаковката с разтворителя и крайната опаковка за пациента, чрез образуване на напълно затворена система, с което да предпази персонала, продукта, пациента и околната среда.
| 50 | Комплект за връзка между опаковката с разтворителя и основния комплект.
Съответствие с нормативна уредба за дозатори:
| 51 | Директива за ниско напрежение 72/23 CEE
| 52 | EMC Директива 89/336 CEE
| 53 | Директива 93/465/CEE
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 54 | Сензор с вградена температурна компенсация за по-голяма точност.
| 55 | Работния плот разделен на отделни модули за по-лесно почистване.
| 54 | Система на задната страна на работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания.
| 57 | Възможност за завъртане на дозиращия модул (около оста си) за лесно зареждане отпред с лекарства и разтвори за разреждане.
| 58 | Възможност за интегриране със налични програмни продукти (специализирани онкологични програми, болнична информационна система, складова програма чрез стандартен протокол за връзка „HL7”) и с възможност за автоматично получаване на предписаната терапия и подреждане в хронологичен или по продукти ред за оптимизиране разхода на лекарства и консумативи.
5 | Везна за тегловно разреждане |  | 1 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Обхват минимум 1500 g
| 2 | Точост 0,01g
| 3 | Вградена автоматична калибрация.
| 4 | RS232 за връзка с принтер или компютър.
| 5 | Документация за съвместимост с ISO/GLP или GMP.
| 6 | Голям лесен за отчитане екран с подсветка.
| 7 | Дистанционен софтуеър за двупосочно командване на везната
6 |  | Машина за пакетиране на готовия разтвор заедно с инфузионната система | 2 бр.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
| 1 | Конструкция от неръждаема стомана с дозиран вакум
| 2 | Ширина на залепване минимум 300 mm
7 |  | Монтаж и пускане в експлоатация | 1 бр.
| 1 | Пълно технологично и проектно съгласуване с съществуващите системи на Възложителя (ВиК, ОиВ, Ел, структурно окабеляване и т.н.) свързана с изискванията на предлаганото оборудване
| 2 | Монтаж и инсталиране на едрогабаритното оборудване, повторно частично пакетиране и обезопасяване на същото, до приключване на довършителните работи
| 3 | Окончателно пускане в действие на монтираното оборудване, провеждане на 72 часови проби на отделните позиции, както и провеждане на необходимото обучение на персонала
| 4 | Съвместно със специалисти на Възложителя въвеждане до 25% от необходимата информация за първоначално изграждане на базата данни, информация за лекарствените продукти, терапевтични протоколи и друга допълнителна административна информация
| 5 | Забележка: Всички необходими консумативи и ЛПС за провеждане на тестване на оборудването, както и за обучение на персонала се предоставят и са за сметка на изпълнителя
Обща оферирана стойност |  |  |  | 0
| Дата: |  | Участник: