## Техническа Спецификация
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
„Комплексна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти”
№ по ред | Наименование |  | Количество брой | Финансов ресурс определен от Възложителя в лв. без ДДС
1 | Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранно обдухване през дюзи със стерилен въздух за преминаване на персонал между зони с различна чистота. |  | 1 бр. | 16000
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Скорост на въздуха от минимум 20 m/sec. минаващ през филтри тип „HEPA” с ефективност от 99,9% за частици до 0,3 µm.
| 2 | Предварителен филтър със задържане до 85% за предпазване на основните филтри.
| 3 | Възможност за програмиране на времето за обдухване
| 4 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 5 | Автоматично отключване на вратите в случай на спиране на електрозахранването или ако оператора отвори вратата, но не влезе в кабината, като по този начин се предотвратява блокиране на персонала.
| 6 | Индикаторни лампи с указание на разрешената посока и авариен бутон „стоп” от двете страни.
| 7 | Вградено осветление.
| 8 | Конструкция изработена от поцинкована ламарина с прахово нанесено епоксидно покритие устойчиво на надраскване и лесно за почистване и дезинфекция.
| 9 | Минимални вътрешни размери Ш750, Д900 проход и В1900 mm
| 10 | Максимални външни размери Ш1300, Д1100 проход и В2100 mm
2 | Шлюз за продуктите без обдухване за преминаване на продуктите между зони с различна чистота |  | 2 бр. | 15500
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Изцяло изработен от неръждаема стомана
| 2 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 3 | Минимални рамери 600 х 600 х 600 mm
| 4 | Стъклена врати или прозорчета за наблюдение
3 | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици от затворен тип (съответствие на клас III – фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт и покриване на цялата работна повърхност. |  | 1 бр. | 125500
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем и шлюза.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем.
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Тавичка от неръждаема стомана под работния плот за събиране на евентуално получили се разливи.
| 6 | Вертикален ламинарен въздушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и шлюза.
| 7 | Пълно съответствие на филтрите с EN 1822 (H14)
| 8 | Обем на преминаващия въздух минимум 280 m3/h с 90% рециркулация.
| 9 | Осигурено подналягане около работния обем и шлюза, гарантиращо пълна безопасност на работния персонал.
| 10 | Единичен или двоен шлюз за зареждане / изваждане на лекарства и разтвори.
| 11 | Вертикално движеща се стъклена преграда между шлюза и работния обем на станцията.
| 12 | Плъзгаща се поставка за трансфер на продукти между шлюза и работния обем на станцията.
| 13 | Херметична система с 2 бр. контейнери за събиране на празните опаковки и използваните консумативи.
| 14 | Наклоненo назад предно стъкло, осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно отваряне за почистване и дезинфекция на работния обем.
| 15 | Вградено осветление – минимум 900 lux
| 16 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 17 | Заустване на изходящия от бокса въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 18 | Постамент за работната станция.
| 19 | Минимални размери на работния обем Ш1100, Д600 и В650 mm
| 20 | Минимални размери на шлюза Ш350, Д600 проход и В650 mm
| 21 | Максимални външни размери с поставката Ш2200, Д850 и В2300 mm
| 22 | Вграден монитор на задната стена на работната камера - мин 18" за визуализация и командване на приготвянията
| 23 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата. Включващо един препаративен лиценз и два документални
| 24 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 25 | Възможност за предварително въвеждане на параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 26 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 27 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml.
| 28 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 29 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 30 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползванo лекарство и разтворител, както и своевременна индикация към оператора при необходимост от замяната им.
| 31 | Допълнителен препаративен лиценз за възможна ръчна работа във втория бокс.
| 32 | Всички основни параметри се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в шлюза и работната камера.
| 33 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 34 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 35 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
| 36 | Възможност за надграждане с включване на допълнителни компютри, от които да се назначава терапия
| 37 | Допълнтелни документарни лицензи за назначаване на терапия за пациенти от 3 входящи компютъра.
4 |  | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици с допълнителен филтър под работния плот (съответствие на клас II) | 1 бр. | 240600
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите за безопасност на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Вертикален ламинарен въдушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и допълнителен филтър тип „HEPA” с до 65% рециркулация.
| 6 | Обем на преминаващия въздух минимум 900 m3/h
| 7 | Наклонено назад предно стъкло осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно вдигане за почистване и дезинфенция на работния обем. Вертикално моторизирано задвижване.
| 8 | Вградено осветление – минимум 1200 lux
| 9 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 10 | Възможност за заустване на изходящия от станцията въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 11 | Ниво на шум под 65 dB
| 12 | Поставка за станцията на колела и допълнителни пети за фиксиране и застопоряване
| 13 | Минимални размери на работния обем Ш1800, Д600 и В650 mm
| 14 | Максимални външни размери с поставката Ш2100, Д800 и В2300 mm
| 15 | Интегриран монитор на задната страна на работната камера - мин.18"
| 16 | Интегрирана модулна автоматизирана система за дозиране и приготвяне на стерилни разтвори антинеопластични лекарства с документиране на целия процес.
| 17 | Системата от 3 модула с възможност за обемно и тегловно разреждане, разположени в специализираната стерилна камера с ламинарен въздушен поток. Модулите да могат да работят самостоятелно и независимо.
| 18 | Наличие на детектор за образували се въздушни мехурчета в поточната линия с автоматична компенсация от съответното количество лекарство.
| 19 | Възможност за работа с течни или лиофилизирани сухи форми на лекарствата и разтваряне с помощта на вградено клатачно устройство.
| 20 | Възможност за асистирано приготвяне на стерилни разтвори в сакове, банки, еластомерни помпи или спринцовки.
| 21 | Възможност за обемно дозиране на разтвора
| 22 | Вградена система за автоматична калибрация на работната спринцовка.
| 23 | Светлинна индикация за моментното състояние на всеки модул.
| 24 | Корпуси на модулите са изработени от неръждаема стомана.
| 25 | Вградена везна във всеки модул за възможно тегловно разреждане с обхват 2000 г и точност 0,01г.
| 26 | Възможност за гарантиране на прецизност в дозирането при изпълнение на назначената терапия над 95%.
| 27 | Допълнителна окомплектация включваща основен сървър със софтуер за управление в реално време на всеки модул за дозиране (състояние, команди, функционалност, проверка на точността), допълнителния компютър и операциите извършвани от персонала.
| 28 | Допълнителен компютър за управление на модулите.
| 29 | Оптичен бар код четец за идентификация на всички материали използвани в подготовката.
| 30 | Етернет принтер за етикети.
| 31 | Захранващи устройства за модулите.
| 32 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата.
| 33 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 34 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 35 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 36 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml и др.
| 37 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 38 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 39 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползвани лекарство и разтворител, както и своевремнна индикация към оператора при необходимост от допълнителни количества.
| 40 | Възможност за назначаване на терапия за пациенти от различни компютъри.
| 41 | Адаптери за флаконите с лекарства, съответно за капачка 20 или 13 mm с възможност за компенсиране на налягането, здраво захващане към капачката на флаконите и двупосочна клапа осигуряваща микробиологична бариера. Адаптерите трябва да позволяват обем на преминаване, не по-малко от 360 ml/min (при налягане 1 psi) и мъртъв обем до 0,096 ml.
| 42 | Стандартни свързващи компоненти тип „Luer” женско/женско или женско/мъжко с двупосочни клапи
| 43 | Всички основни параметри да се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в работната камера.
| 44 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 45 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 46 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
Използвани консумативи в зависимост от назначенията
| 47 | Капачки с херметична клапа за манипулиране и съхрнение на лекарствата
| 48 | Основен комплект спринцовка (3, 20 или 50 ml), трипътна клапа и тръбички със стандартни предпазни адаптери (мъжко и женско) тип „Luer” за свързване на флакона с лекарство, опаковката с разтворителя и крайната опаковка за пациента, чрез образуване на напълно затворена система, с което да предпази персонала, продукта, пациента и околната среда.
| 49 | Комплект за връзка между опаковката с разтворителя и основния комплект.
Съответствие с нормативна уредба за дозатори:
| 50 | Директива за ниско напрежение 72/23 CEE
| 51 | EMC Директива 89/336 CEE
| 52 | Директива 93/465/CEE
5 | Везна за тегловно разреждане |  | 1 бр. | 9600
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Обхват минимум 1500 g
| 2 | Точост 0,01g
| 3 | Вградена автоматична калибрация.
| 4 | RS232 за връзка с принтер или компютър.
| 5 | Документация за съвместимост с ISO/GLP или GMP.
| 6 | Голям лесен за отчитане екран с подсветка.
| 7 | Дистанционен софтуеър за двупосочно командване на везната
6 |  | Машина за пакетиране на готовия разтвор заедно с инфузионната система | 2 бр. | 2000
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Конструкция от неръждаема стомана с дозиран вакум
| 2 | Ширина на залепване минимум 300 mm
7 |  | Монтаж и пускане в експлоатация | 1 бр. | 2000
| 1 | Пълно технологично и проектно съгласуване с съществуващите системи на Възложителя (ВиК, ОиВ, Ел, структурно окабеляване и т.н.) свързана с изискванията на предлаганото оборудване
| 2 | Монтаж и инсталиране на едрогабаритното оборудване, повторно частично пакетиране и обезопасяване на същото, до приключване на довършителните работи
| 3 | Окончателно пускане в действие на монтираното оборудване, провеждане на 72 часови проби на отделните позиции, както и провеждане на необходимото обучение на персонала
| 4 | Съвместно със специалисти на Възложителя въвеждане до 25% от необходимата информация за първоначално изграждане на базата данни, информация за лекарствените продукти, терапевтични протоколи и друга допълнителна административна информация
| 5 | Забележка: Всички необходими консумативи и ЛПС за провеждане на тестване на оборудването, както и за обучение на персонала се предоставят и са за сметка на изпълнителя
Обща стойност |  |  |  | 411200
Изготвил:
/инж. Диана Георгиева/

## Тех.предложение ОБРАЗЕЦ№3
ОБРАЗЕЦ №3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ППЗОП
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти” Ви представям настоящото техническо предложение във връзка с обявената от Вас процедура. 1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения. 2. Заявяваме, че в случай че бъдем избрани за изпълнител на договора на обществената поръчка, ще доставим следната апаратура:
№ по ред | Наименование |  | Количество брой | Отговаря ли оборудването на изискванията | Каталог на/производител/ в който се съдържа информация за конкретната характеристика | Страница от каталога, на която се вижда съответствието
1 | Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранно обдухване през дюзи със стерилен въздух за преминаване на персонал между зони с различна чистота. |  | 1 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Скорост на въздуха от минимум 20 m/sec. минаващ през филтри тип „HEPA” с ефективност от 99,9% за частици до 0,3 µm.
| 2 | Предварителен филтър със задържане до 85% за предпазване на основните филтри.
| 3 | Възможност за програмиране на времето за обдухване
| 4 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 5 | Автоматично отключване на вратите в случай на спиране на електрозахранването или ако оператора отвори вратата, но не влезе в кабината, като по този начин се предотвратява блокиране на персонала.
| 6 | Индикаторни лампи с указание на разрешената посока и авариен бутон „стоп” от двете страни.
| 7 | Вградено осветление.
| 8 | Конструкция изработена от поцинкована ламарина с прахово нанесено епоксидно покритие устойчиво на надраскване и лесно за почистване и дезинфекция.
| 9 | Минимални вътрешни размери Ш750, Д900 проход и В1900 mm
| 10 | Максимални външни размери Ш1300, Д1100 проход и В2100 mm
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПО ВИСОКО ФУНКЦИОНАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Преминаване на въздуха през филтри тип „ULPA” с ефективност от 99,9% за частици от 0,1 до 0,3 µm. вместо филтри тип „HEPA”
| 2 | Микропроцесорен контрол с възможност за избор от три режима на работа: еднопосочено преминаване с обдухване, обдухване само при влизане и свободно излизане или двупосочно преминаване с обдухване.
| 3 | Дисплей с индикация на зададеното и оставащо време на цикъла, изписване на съобщение за грешка и състоянието на системата
2 | Шлюз за продуктите без обдухване за преминаване на продуктите между зони с различна чистота |  | 2 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Изцяло изработен от неръждаема стомана
| 2 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 3 | Минимални рамери 600 х 600 х 600 mm
| 4 | Стъклена врати или прозорчета за наблюдение
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПО ВИСОКО ФУНКЦИОНАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | УВ Лампа командвана от системата за блокиране на срещуположната врата
3 | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици от затворен тип (съответствие на клас III – фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт и покриване на цялата работна повърхност. |  | 1 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем и шлюза.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем.
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Тавичка от неръждаема стомана под работния плот за събиране на евентуално получили се разливи.
| 6 | Вертикален ламинарен въздушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и шлюза.
| 7 | Пълно съответствие на филтрите с EN 1822 (H14)
| 8 | Обем на преминаващия въздух минимум 280 m3/h с 90% рециркулация.
| 9 | Осигурено подналягане около работния обем и шлюза, гарантиращо пълна безопасност на работния персонал.
| 10 | Единичен или двоен шлюз за зареждане / изваждане на лекарства и разтвори.
| 11 | Вертикално движеща се стъклена преграда между шлюза и работния обем на станцията.
| 12 | Плъзгаща се поставка за трансфер на продукти между шлюза и работния обем на станцията.
| 13 | Херметична система с 2 бр. контейнери за събиране на празните опаковки и използваните консумативи.
| 14 | Наклоненo назад предно стъкло, осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно отваряне за почистване и дезинфекция на работния обем.
| 15 | Вградено осветление – минимум 900 lux
| 16 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 17 | Заустване на изходящия от бокса въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 18 | Постамент за работната станция.
| 19 | Минимални размери на работния обем Ш1100, Д600 и В650 mm
| 20 | Минимални размери на шлюза Ш350, Д600 проход и В650 mm
| 21 | Максимални външни размери с поставката Ш2200, Д850 и В2300 mm
| 22 | Вграден монитор на задната стена на работната камера - мин 18" за визуализация и командване на приготвянията
| 23 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата. Включващо един препаративен лиценз и два документални
| 24 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 25 | Възможност за предварително въвеждане на параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 26 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 27 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml.
| 28 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 29 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 30 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползванo лекарство и разтворител, както и своевременна индикация към оператора при необходимост от замяната им.
| 31 | Допълнителен препаративен лиценз за възможна ръчна работа във втория бокс.
| 32 | Всички основни параметри се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в шлюза и работната камера.
| 33 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 34 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 35 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
| 36 | Възможност за надграждане с включване на допълнителни компютри, от които да се назначава терапия
| 37 | Допълнтелни документарни лицензи за назначаване на терапия за пациенти от 3 входящи компютъра.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПО ВИСОКО ФУНКЦИОНАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Сензор с вградена температурна компенсация за по-голяма точност.
| 2 | Максимално време за възстановяване на чистотата в камерата в случай на замърсяване до 3 мин.
| 3 | Овални отвори за ръкавите, осигуряващи максимална ергономичност при работа.
| 4 | Възможност за безопасна и лесна смяна на ръкавиците. Използване на стандартни предпазни ръкавици за работа с цитостатици.
| 5 | Система в работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания.
| 6 | Възможност за интегриране с налични програмни продукти (специализирани онкологични програми, болнична информационна система, складова програма чрез стандартен протокол за връзка „HL7”) и с възможност за автоматично получаване на предписаната терапия и подреждане в хронологичен или по продукти ред за оптимизиране разхода на лекарства и консумативи.
4 |  | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици с допълнителен филтър под работния плот (съответствие на клас II) | 1 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите за безопасност на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Вертикален ламинарен въдушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и допълнителен филтър тип „HEPA” с до 65% рециркулация.
| 6 | Обем на преминаващия въздух минимум 900 m3/h
| 7 | Наклонено назад предно стъкло осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно вдигане за почистване и дезинфенция на работния обем. Вертикално моторизирано задвижване.
| 8 | Вградено осветление – минимум 1200 lux
| 9 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 10 | Възможност за заустване на изходящия от станцията въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 11 | Ниво на шум под 65 dB
| 12 | Поставка за станцията на колела и допълнителни пети за фиксиране и застопоряване
| 13 | Минимални размери на работния обем Ш1800, Д600 и В650 mm
| 14 | Максимални външни размери с поставката Ш2100, Д800 и В2300 mm
| 15 | Интегриран монитор на задната страна на работната камера - мин.18"
| 16 | Интегрирана модулна автоматизирана система за дозиране и приготвяне на стерилни разтвори антинеопластични лекарства с документиране на целия процес.
| 17 | Системата от 3 модула с възможност за обемно и тегловно разреждане, разположени в специализираната стерилна камера с ламинарен въздушен поток. Модулите да могат да работят самостоятелно и независимо.
| 18 | Наличие на детектор за образували се въздушни мехурчета в поточната линия с автоматична компенсация от съответното количество лекарство.
| 19 | Възможност за работа с течни или лиофилизирани сухи форми на лекарствата и разтваряне с помощта на вградено клатачно устройство.
| 20 | Възможност за асистирано приготвяне на стерилни разтвори в сакове, банки, еластомерни помпи или спринцовки.
| 21 | Възможност за обемно дозиране на разтвора
| 22 | Вградена система за автоматична калибрация на работната спринцовка.
| 23 | Светлинна индикация за моментното състояние на всеки модул.
| 24 | Корпуси на модулите са изработени от неръждаема стомана.
| 25 | Вградена везна във всеки модул за възможно тегловно разреждане с обхват 2000 г и точност 0,01г.
| 26 | Възможност за гарантиране на прецизност в дозирането при изпълнение на назначената терапия над 95%.
| 27 | Допълнителна окомплектация включваща основен сървър със софтуер за управление в реално време на всеки модул за дозиране (състояние, команди, функционалност, проверка на точността), допълнителния компютър и операциите извършвани от персонала.
| 28 | Допълнителен компютър за управление на модулите.
| 29 | Оптичен бар код четец за идентификация на всички материали използвани в подготовката.
| 30 | Етернет принтер за етикети.
| 31 | Захранващи устройства за модулите.
| 32 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата.
| 33 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 34 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 35 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 36 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml и др.
| 37 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 38 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 39 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползвани лекарство и разтворител, както и своевремнна индикация към оператора при необходимост от допълнителни количества.
| 40 | Възможност за назначаване на терапия за пациенти от различни компютъри.
| 41 | Адаптери за флаконите с лекарства, съответно за капачка 20 или 13 mm с възможност за компенсиране на налягането, здраво захващане към капачката на флаконите и двупосочна клапа осигуряваща микробиологична бариера. Адаптерите трябва да позволяват обем на преминаване, не по-малко от 360 ml/min (при налягане 1 psi) и мъртъв обем до 0,096 ml.
| 42 | Стандартни свързващи компоненти тип „Luer” женско/женско или женско/мъжко с двупосочни клапи
| 43 | Всички основни параметри да се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в работната камера.
| 44 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 45 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 46 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
Използвани консумативи в зависимост от назначенията
| 47 | Капачки с херметична клапа за манипулиране и съхрнение на лекарствата
| 48 | Основен комплект спринцовка (3, 20 или 50 ml), трипътна клапа и тръбички със стандартни предпазни адаптери (мъжко и женско) тип „Luer” за свързване на флакона с лекарство, опаковката с разтворителя и крайната опаковка за пациента, чрез образуване на напълно затворена система, с което да предпази персонала, продукта, пациента и околната среда.
| 49 | Комплект за връзка между опаковката с разтворителя и основния комплект.
Съответствие с нормативна уредба за дозатори:
| 50 | Директива за ниско напрежение 72/23 CEE
| 51 | EMC Директива 89/336 CEE
| 52 | Директива 93/465/CEE
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПО ВИСОКО ФУНКЦИОНАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Сензор с вградена температурна компенсация за по-голяма точност.
| 2 | Работния плот разделен на отделни модули за по-лесно почистване.
| 3 | Система на задната страна на работната камера за окачване при необходимост на опаковките лекарства или разтвори за вливания.
| 4 | Възможност за завъртане на дозиращия модул (около оста си) за лесно зареждане отпред с лекарства и разтвори за разреждане.
| 5 | Възможност за интегриране със налични програмни продукти (специализирани онкологични програми, болнична информационна система, складова програма чрез стандартен протокол за връзка „HL7”) и с възможност за автоматично получаване на предписаната терапия и подреждане в хронологичен или по продукти ред за оптимизиране разхода на лекарства и консумативи.
5 | Везна за тегловно разреждане |  | 1 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Обхват минимум 1500 g
| 2 | Точост 0,01g
| 3 | Вградена автоматична калибрация.
| 4 | RS232 за връзка с принтер или компютър.
| 5 | Документация за съвместимост с ISO/GLP или GMP.
| 6 | Голям лесен за отчитане екран с подсветка.
| 7 | Дистанционен софтуеър за двупосочно командване на везната
6 |  | Машина за пакетиране на готовия разтвор заедно с инфузионната система | 2 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Конструкция от неръждаема стомана с дозиран вакум
| 2 | Ширина на залепване минимум 300 mm
7 |  | Монтаж и пускане в експлоатация | 1 бр.
| 1 | Пълно технологично и проектно съгласуване с съществуващите системи на Възложителя (ВиК, ОиВ, Ел, структурно окабеляване и т.н.) свързана с изискванията на предлаганото оборудване
| 2 | Монтаж и инсталиране на едрогабаритното оборудване, повторно частично пакетиране и обезопасяване на същото, до приключване на довършителните работи
| 3 | Окончателно пускане в действие на монтираното оборудване, провеждане на 72 часови проби на отделните позиции, както и провеждане на необходимото обучение на персонала
| 4 | Съвместно със специалисти на Възложителя въвеждане до 25% от необходимата информация за първоначално изграждане на базата данни, информация за лекарствените продукти, терапевтични протоколи и друга допълнителна административна информация
| 5 | Забележка: Всички необходими консумативи и ЛПС за провеждане на тестване на оборудването, както и за обучение на персонала се предоставят и са за сметка на изпълнителя
3. Към настоящото предложение прилагаме:
............................................................................................................................................................................................ на предлагания апарат. (каталози, проспекти ....)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.
...................................../ ..................................................................................................................../ ......................................................... дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.

## ЦЕНОВО ОБРАЗЕЦ №11
образец № 11
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за централизирано асептично приготвяне на дневни дози цитостатици и други скъпоструващи медикаменти”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото потвърждаваме, че поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в спецификацията и техническите изисквания по настоящата обществена поръчка.
№ по ред | Наименование |  | Количество брой | Предложена цена в лв. без ДДС
1 | Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранно обдухване през дюзи със стерилен въздух за преминаване на персонал между зони с различна чистота. |  | 1 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Скорост на въздуха от минимум 20 m/sec. минаващ през филтри тип „HEPA” с ефективност от 99,9% за частици до 0,3 µm.
| 2 | Предварителен филтър със задържане до 85% за предпазване на основните филтри.
| 3 | Възможност за програмиране на времето за обдухване
| 4 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 5 | Автоматично отключване на вратите в случай на спиране на електрозахранването или ако оператора отвори вратата, но не влезе в кабината, като по този начин се предотвратява блокиране на персонала.
| 6 | Индикаторни лампи с указание на разрешената посока и авариен бутон „стоп” от двете страни.
| 7 | Вградено осветление.
| 8 | Конструкция изработена от поцинкована ламарина с прахово нанесено епоксидно покритие устойчиво на надраскване и лесно за почистване и дезинфекция.
| 9 | Минимални вътрешни размери Ш750, Д900 проход и В1900 mm
| 10 | Максимални външни размери Ш1300, Д1100 проход и В2100 mm
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПО ВИСОКО ФУНКЦИОНАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1
2
3
2 | Шлюз за продуктите без обдухване за преминаване на продуктите между зони с различна чистота |  | 2 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Изцяло изработен от неръждаема стомана
| 2 | Система за блокиране на срещуположната врата по посоката, в която се ползва.
| 3 | Минимални рамери 600 х 600 х 600 mm
| 4 | Стъклена врати или прозорчета за наблюдение
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПО ВИСОКО ФУНКЦИОНАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1
3 | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици от затворен тип (съответствие на клас III – фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт и покриване на цялата работна повърхност. |  | 1 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем и шлюза.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем.
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Тавичка от неръждаема стомана под работния плот за събиране на евентуално получили се разливи.
| 6 | Вертикален ламинарен въздушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и шлюза.
| 7 | Пълно съответствие на филтрите с EN 1822 (H14)
| 8 | Обем на преминаващия въздух минимум 280 m3/h с 90% рециркулация.
| 9 | Осигурено подналягане около работния обем и шлюза, гарантиращо пълна безопасност на работния персонал.
| 10 | Единичен или двоен шлюз за зареждане / изваждане на лекарства и разтвори.
| 11 | Вертикално движеща се стъклена преграда между шлюза и работния обем на станцията.
| 12 | Плъзгаща се поставка за трансфер на продукти между шлюза и работния обем на станцията.
| 13 | Херметична система с 2 бр. контейнери за събиране на празните опаковки и използваните консумативи.
| 14 | Наклоненo назад предно стъкло, осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно отваряне за почистване и дезинфекция на работния обем.
| 15 | Вградено осветление – минимум 900 lux
| 16 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 17 | Заустване на изходящия от бокса въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 18 | Постамент за работната станция.
| 19 | Минимални размери на работния обем Ш1100, Д600 и В650 mm
| 20 | Минимални размери на шлюза Ш350, Д600 проход и В650 mm
| 21 | Максимални външни размери с поставката Ш2200, Д850 и В2300 mm
| 22 | Вграден монитор на задната стена на работната камера - мин 18" за визуализация и командване на приготвянията
| 23 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата. Включващо един препаративен лиценз и два документални
| 24 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 25 | Възможност за предварително въвеждане на параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 26 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 27 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml.
| 28 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 29 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 30 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползванo лекарство и разтворител, както и своевременна индикация към оператора при необходимост от замяната им.
| 31 | Допълнителен препаративен лиценз за възможна ръчна работа във втория бокс.
| 32 | Всички основни параметри се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в шлюза и работната камера.
| 33 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 34 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 35 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
| 36 | Възможност за надграждане с включване на допълнителни компютри, от които да се назначава терапия
| 37 | Допълнтелни документарни лицензи за назначаване на терапия за пациенти от 3 входящи компютъра.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПО ВИСОКО ФУНКЦИОНАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1
2
3
4
5
6
4 |  | Специализирана работна станция за приготвяне на цитостатици с допълнителен филтър под работния плот (съответствие на клас II) | 1 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Микропроцесорен контрол с пълен контрол на функциите за безопасност на станцията, налягане и скорост на въздушния поток в работния обем.
| 2 | Аудио – визуална аларма при възникване на проблем
| 3 | Работна камера изцяло изработена от неръждаема стомана без заварки и сглобки по работния плот.
| 4 | Работен плот с повдигнати ръбове за предпазване от инцидентно разливане.
| 5 | Вертикален ламинарен въдушен поток през два филтъра тип „ULPA” осигуряващ пълна стерилност на работния обем и допълнителен филтър тип „HEPA” с до 65% рециркулация.
| 6 | Обем на преминаващия въздух минимум 900 m3/h
| 7 | Наклонено назад предно стъкло осигуряващо ергономичност при работа с възможност за пълно вдигане за почистване и дезинфенция на работния обем. Вертикално моторизирано задвижване.
| 8 | Вградено осветление – минимум 1200 lux
| 9 | Вградена UV лампа за дезинфекция на работния обем.
| 10 | Възможност за заустване на изходящия от станцията въздушен поток към изсмукваща вентилация до покрива на сградата.
| 11 | Ниво на шум под 65 dB
| 12 | Поставка за станцията на колела и допълнителни пети за фиксиране и застопоряване
| 13 | Минимални размери на работния обем Ш1800, Д600 и В650 mm
| 14 | Максимални външни размери с поставката Ш2100, Д800 и В2300 mm
| 15 | Интегриран монитор на задната страна на работната камера - мин.18"
| 16 | Интегрирана модулна автоматизирана система за дозиране и приготвяне на стерилни разтвори антинеопластични лекарства с документиране на целия процес.
| 17 | Системата от 3 модула с възможност за обемно и тегловно разреждане, разположени в специализираната стерилна камера с ламинарен въздушен поток. Модулите да могат да работят самостоятелно и независимо.
| 18 | Наличие на детектор за образували се въздушни мехурчета в поточната линия с автоматична компенсация от съответното количество лекарство.
| 19 | Възможност за работа с течни или лиофилизирани сухи форми на лекарствата и разтваряне с помощта на вградено клатачно устройство.
| 20 | Възможност за асистирано приготвяне на стерилни разтвори в сакове, банки, еластомерни помпи или спринцовки.
| 21 | Възможност за обемно дозиране на разтвора
| 22 | Вградена система за автоматична калибрация на работната спринцовка.
| 23 | Светлинна индикация за моментното състояние на всеки модул.
| 24 | Корпуси на модулите са изработени от неръждаема стомана.
| 25 | Вградена везна във всеки модул за възможно тегловно разреждане с обхват 2000 г и точност 0,01г.
| 26 | Възможност за гарантиране на прецизност в дозирането при изпълнение на назначената терапия над 95%.
| 27 | Допълнителна окомплектация включваща основен сървър със софтуер за управление в реално време на всеки модул за дозиране (състояние, команди, функционалност, проверка на точността), допълнителния компютър и операциите извършвани от персонала.
| 28 | Допълнителен компютър за управление на модулите.
| 29 | Оптичен бар код четец за идентификация на всички материали използвани в подготовката.
| 30 | Етернет принтер за етикети.
| 31 | Захранващи устройства за модулите.
| 32 | Програмна осигуреност, позволяваща интерактивно водене на оператора стъпка по стъпка през целия процес до отпечатване на етикета за готовия продукт или в случай на проблем да сигнализира оператора и блокира системата.
| 33 | Възможност за документиране на всяка стъпка и използвани продукти за валидиране на целия процес и възможна статистическа обработка.
| 34 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на всяко лекарство – максимална доза, стабилност при стайна или 4/ОС температура и до четири различни концентрации.
| 35 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на различните разтвори за разтваряне – баркод, състав, обем в ml и плътност.
| 36 | Възможност за предварително въвеждане параметрите на крайните опаковки за пациента – баркод, обем в ml и др.
| 37 | Възможност за обемно или тегловно разреждане с автоматично преизчисляване на предписаната доза от mg в ml или обратно.
| 38 | Възможност за автоматично изчисляване на крайното тегло на продукта в зависимост от плътността на използвания разтворител.
| 39 | Възможност за запаметяване на останалите количества неизползвани лекарство и разтворител, както и своевремнна индикация към оператора при необходимост от допълнителни количества.
| 40 | Възможност за назначаване на терапия за пациенти от различни компютъри.
| 41 | Адаптери за флаконите с лекарства, съответно за капачка 20 или 13 mm с възможност за компенсиране на налягането, здраво захващане към капачката на флаконите и двупосочна клапа осигуряваща микробиологична бариера. Адаптерите трябва да позволяват обем на преминаване, не по-малко от 360 ml/min (при налягане 1 psi) и мъртъв обем до 0,096 ml.
| 42 | Стандартни свързващи компоненти тип „Luer” женско/женско или женско/мъжко с двупосочни клапи
| 43 | Всички основни параметри да се изобразяват на голям екран с подсветка – налягане, скорост на въздушния поток в работната камера.
| 44 | Защита с парола на контролните функции от основното меню за предотвратяване на не упълномощена намеса.
| 45 | Осигуряване чистота на въздуха в камерата отговарящя на ISO 14644 - Class 3
| 46 | Антимикробно покритие на външната конструкция.
Използвани консумативи в зависимост от назначенията
| 47 | Капачки с херметична клапа за манипулиране и съхрнение на лекарствата
| 48 | Основен комплект спринцовка (3, 20 или 50 ml), трипътна клапа и тръбички със стандартни предпазни адаптери (мъжко и женско) тип „Luer” за свързване на флакона с лекарство, опаковката с разтворителя и крайната опаковка за пациента, чрез образуване на напълно затворена система, с което да предпази персонала, продукта, пациента и околната среда.
| 49 | Комплект за връзка между опаковката с разтворителя и основния комплект.
Съответствие с нормативна уредба за дозатори:
| 50 | Директива за ниско напрежение 72/23 CEE
| 51 | EMC Директива 89/336 CEE
| 52 | Директива 93/465/CEE
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПО ВИСОКО ФУНКЦИОНАЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1
2
3
4
5
5 | Везна за тегловно разреждане |  | 1 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Обхват минимум 1500 g
| 2 | Точост 0,01g
| 3 | Вградена автоматична калибрация.
| 4 | RS232 за връзка с принтер или компютър.
| 5 | Документация за съвместимост с ISO/GLP или GMP.
| 6 | Голям лесен за отчитане екран с подсветка.
| 7 | Дистанционен софтуеър за двупосочно командване на везната
6 |  | Машина за пакетиране на готовия разтвор заедно с инфузионната система | 2 бр.
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1 | Конструкция от неръждаема стомана с дозиран вакум
| 2 | Ширина на залепване минимум 300 mm
7 |  | Монтаж и пускане в експлоатация | 1 бр.
| 1 | Пълно технологично и проектно съгласуване с съществуващите системи на Възложителя (ВиК, ОиВ, Ел, структурно окабеляване и т.н.) свързана с изискванията на предлаганото оборудване
| 2 | Монтаж и инсталиране на едрогабаритното оборудване, повторно частично пакетиране и обезопасяване на същото, до приключване на довършителните работи
| 3 | Окончателно пускане в действие на монтираното оборудване, провеждане на 72 часови проби на отделните позиции, както и провеждане на необходимото обучение на персонала
| 4 | Съвместно със специалисти на Възложителя въвеждане до 25% от необходимата информация за първоначално изграждане на базата данни, информация за лекарствените продукти, терапевтични протоколи и друга допълнителна административна информация
| 5 | Забележка: Всички необходими консумативи и ЛПС за провеждане на тестване на оборудването, както и за обучение на персонала се предоставят и са за сметка на изпълнителя
Обща стойност
В цената са включени всички разходи във връзка с изпълнение предмета на настоящата поръчка.
Ценовото предложение е изчислено с точност до втори знак след десетичната запетая
.............................../............................................................................................................/........................................... дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.