## Техническа Спецификация
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32 – срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД”
№ по ред | Наименование
1 | Гентри
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1.1 | Отвор на гентрито - не по-малък от 70 cm
| 1.2 | Физически наклон на гентрито - не по-малък от ± 30°
| 1.3 | Поле на визуализация — не по-малко от 50 сm
| 1.4 | Постоянно въртящо се сканиращо устройство
| 1.5 | Дълбочина на гентрито (от предния до задния капак) в см - не повече от 110 см
| 1.6 | Разстояние фокус – детектор - не повече от 110 см
2 | Пациентна маса
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 2.1 | Обхват на сканиране - не по-малко от 160 см
| 2.2 | Максимална товароносимост на масата - не по-малко от 200 кг
| 2.3 | Аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента
3 | Генератор
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 3.1 | Мощност (реална, не еквивалентна) - не по-малка от 55 kW
| 3.2 | Обхват на kV: мин. 80 -130 kV
| 3.3 | Обхват на mА: мин 20 - 340 mA
4 | Рентгенова тръба
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 4.1 | Топлинен капацитет (реален, не еквивалентен) на анода на тръбата - мин 6 МНU
| 4.2 | Площ на малкия и големия фокус в кв. Мм
5 | Детектор
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 5.1 | Полупроводникова технология / Твърд детектор
| 5.2 | Брой реконструирани срезове/ротация - мин 32
| 5.3 | Брой физически детекторни редове - не по-малко от 24
| 5.4 | Най-тънкият детекторен елемент по z-оста - не по-голям от 0,7 мм
6 | Сканиране и реконструкция
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 6.1 | Време за сканиране при 360° ротация - наличие на поне три различни времена на сканиране, като най-краткото време за сканиране да бъде по-малко от 0.5 сек
| 6.2 | Непрекъснато спирално сканиране - поне 100 сек
| 6.3 | Брой реконструирани образи в секунда — мин 12 образа/сек
| 6.4. | Матрица на визуализация — не по-малко от 1024 x1024
| 6.5 | Матрица на реконструкция - не по-малко от 512x512
| 6.6 | Наличие на итеративна техника за реконструкция с намаление на дозата до над 50%
7 | Операторска конзола с възможност за оценка на изследвания, оборудвана с един монитор
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 7.1 | windows базирана операционна система, интуитивен мултимодален потребителски интерфейс
| 7.2 | Оперативна памет на конзолата - мин. 8 GВ
| 7.3 | Капацитет за съхранение на образи - не по-малко от 800 000 некомпресирани образа
| 7.4 | Плосък монитор, резолюция 1280 х 1024: мин 19"
| 7.5 | СD и DVD за архивиране на образи в D1СОМ формат
| 7.6 | Програма за автоматично оптимизиране на дозата в реално време, в зависимост от индивидуалните анатомични особености на пациента
| 7.7 | Автоматични аудио инструкции за дишане
| 7.8 | Програма за проследяване наситеността на контраста
| 7.9 | Алгоритъм за итеративно редуциране на артефакти причинени от метални обекти.
| 7.10 | Програми за ЗD реконструкция: в реално време МРR, ЗD SSD
| 7.11 | Програми за обемни калкулации и динамична оценка
| 7.12 | Програма за ангиографски изследвания - КТ ангиографии
| 7.13 | Програма за обемно рендиране
8 | DIСОМ функции
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 8.1 | Обмяна на образна информация от изследването в DIСОМ информационната мрежа: изпращане, получаване и архивиране на образи
| 8.2 | Печатане на образи на мрежова DIСОМ лазерна камера
| 8.3 | Обмяна на образна информация с пациентен архив
| 8.4. | Изтегляне на извършени пациентни изследвания от дигитален архив, работна станция или друга система за образна диагностика.
| 8.5 | Импорт на пациентни данни и изисквания за изследването от болнична/радиологична информационна система (HIS/RIS)
| 8.6 | Импорт/експорт на данни за изследването от/към болнична/радиологична информационна система (HIS/RIS)
9 | Допълнителна работна станция за визуализация и обработка на изследвания
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 9.1 | Оперативна памет RAM – мин. 32 GB
| 9.2 | Капацитет за съхранение на образи – мин. 450 GB
| 9.3 | Цветен плосък медицински монитор, мин 24”
| 9.4 | Възможност за импорт/експорт в DICOM формат посредством CD / DVD / локални и мрежови драйвъри
| 9.5 | Функциониране на системата независимо от режима на работа на компютърния томограф
| 9.6 | Възможност за представяне на образи: MPR (Multi Planar Reconstruction), MIP (Maximum Intensity Projection), MinIP (Minimum Intensity Projection), VRT (Volume Rendering Technique)
| 9.7 | Обработка на образи: премахване на костите, премахване на масата и др.
| 9.8 | Софтуерен модул генериращ списък с находки, за автоматично маркиране, запаметяване и автоматично препращане към находката в различни срезове от изследването
| 9.9 | Програма за автоматично отстраняване на костните структури от сложни интракраниални васкуларни структури (DSA)
| 9.10 | Програма за неинвазивна, диагностична оценка на лезии в дебелото черво
| 9.11 | Програма за автоматична сегментация и оценка на лезии в белия дроб, черния дроб и лимфните възли
| 9.12 | Програма за компютърно асистирана детекция на различни типове възли в белия дроб.
10 | Други
| 10.1 | Максимална консумирана мощност – в кVA
Финансов ресурс определен от Възложителя в лв. без ДДС |  |  | 950000

## Тех.предложение Образец 3
ОБРАЗЕЦ №3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ППЗОП
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32 – срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД” Ви представям настоящото техническо предложение във връзка с обявената от Вас процедура. 1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения. 2. Заявяваме, че в случай че бъдем избрани за изпълнител на договора на обществената поръчка, ще доставим следната медицинска апаратура: 3.Срок за монтаж на апарата, е.......(...........) дни, след доставката му. 4. Срок за въвеждане в експлоатация на апарата е.......(.............) месеца, след изшърване на монтажа.
№ по ред | Наименование |  | Показатели, параметри на предлагания компютърен томограф | Каталог на/производител/ в който се съдържа информация за конкретната характеристика | Страница от каталога, на която се вижда съответствието | Отговаря ли оборудването на изискванията | Каталог на/производител/ в който се съдържа информация за конкретната характеристика | Страница от каталога, на която се вижда съответствието
1 | Гентри
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1.1 | Отвор на гентрито - не по-малък от 70 cm
| 1.2 | Физически наклон на гентрито - не по-малък от ± 30°
| 1.3 | Поле на визуализация — не по-малко от 50 сm
| 1.4 | Постоянно въртящо се сканиращо устройство
| 1.5 | Дълбочина на гентрито (от предния до задния капак) в см - не повече от 110 см
| 1.6 | Разстояние фокус – детектор - не повече от 110 см
2 | Пациентна маса
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 2.1 | Обхват на сканиране - не по-малко от 160 см
| 2.2 | Максимална товароносимост на масата - не по-малко от 200 кг
| 2.3 | Аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента
3 | Генератор
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 3.1 | Мощност (реална, не еквивалентна) - не по-малка от 55 kW
| 3.2 | Обхват на kV: мин. 80 -130 kV
| 3.3 | Обхват на mА: мин 20 - 340 mA
4 | Рентгенова тръба
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 4.1 | Топлинен капацитет (реален, не еквивалентен) на анода на тръбата - мин 6 МНU
| 4.2 | Площ на малкия и големия фокус | да се посочат стойностите в кв. Мм
5 | Детектор
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 5.1 | Полупроводникова технология / Твърд детектор
| 5.2 | Брой реконструирани срезове/ротация - мин 32
| 5.3 | Брой физически детекторни редове - не по-малко от 24
| 5.4 | Най-тънкият детекторен елемент по z-оста - не по-голям от 0,7 мм
6 | Сканиране и реконструкция
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 6.1 | Време за сканиране при 360° ротация - наличие на поне три различни времена на сканиране (да се изброят), като най-краткото време за сканиране да бъде по-малко от 0.5 сек
| 6.2 | Непрекъснато спирално сканиране - поне 100 сек
| 6.3 | Брой реконструирани образи в секунда — мин 12 образа/сек
| 6.4. | Матрица на визуализация — не по-малко от 1024 x1024
| 6.5 | Матрица на реконструкция - не по-малко от 512x512
| 6.6 | Наличие на итеративна техника за реконструкция с намаление на дозата до над 50%
7 | Операторска конзола с възможност за оценка на изследвания, оборудвана с един монитор
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 7.1 | windows базирана операционна система, интуитивен мултимодален потребителски интерфейс
| 7.2 | Оперативна памет на конзолата - мин. 8 GВ
| 7.3 | Капацитет за съхранение на образи - не по-малко от 800 000 некомпресирани образа
| 7.4 | Плосък монитор, резолюция 1280 х 1024: мин 19"
| 7.5 | СD и DVD за архивиране на образи в D1СОМ формат
| 7.6 | Програма за автоматично оптимизиране на дозата в реално време, в зависимост от индивидуалните анатомични особености на пациента
| 7.7 | Автоматични аудио инструкции за дишане
| 7.8 | Програма за проследяване наситеността на контраста
| 7.9 | Алгоритъм за итеративно редуциране на артефакти причинени от метални обекти.
| 7.10 | Програми за ЗD реконструкция: в реално време МРR, ЗD SSD
| 7.11 | Програми за обемни калкулации и динамична оценка
| 7.12 | Програма за ангиографски изследвания - КТ ангиографии
| 7.13 | Програма за обемно рендиране
8 | DIСОМ функции
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 8.1 | Обмяна на образна информация от изследването в DIСОМ информационната мрежа: изпращане, получаване и архивиране на образи
| 8.2 | Печатане на образи на мрежова DIСОМ лазерна камера
| 8.3 | Обмяна на образна информация с пациентен архив
| 8.4. | Изтегляне на извършени пациентни изследвания от дигитален архив, работна станция или друга система за образна диагностика.
| 8.5 | Импорт на пациентни данни и изисквания за изследването от болнична/радиологична информационна система (HIS/RIS)
| 8.6 | Импорт/експорт на данни за изследването от/към болнична/радиологична информационна система (HIS/RIS)
9 | Допълнителна работна станция за визуализация и обработка на изследвания
МИНИМАЛНИ РАБОТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 9.1 | Оперативна памет RAM – мин. 32 GB
| 9.2 | Капацитет за съхранение на образи – мин. 450 GB
| 9.3 | Цветен плосък медицински монитор, мин 24”
| 9.4 | Възможност за импорт/експорт в DICOM формат посредством CD / DVD / локални и мрежови драйвъри
| 9.5 | Функциониране на системата независимо от режима на работа на компютърния томограф
| 9.6 | Възможност за представяне на образи: MPR (Multi Planar Reconstruction), MIP (Maximum Intensity Projection), MinIP (Minimum Intensity Projection), VRT (Volume Rendering Technique)
| 9.7 | Обработка на образи: премахване на костите, премахване на масата и др.
| 9.8 | Софтуерен модул генериращ списък с находки, за автоматично маркиране, запаметяване и автоматично препращане към находката в различни срезове от изследването
| 9.9 | Програма за автоматично отстраняване на костните структури от сложни интракраниални васкуларни структури (DSA)
| 9.10 | Програма за неинвазивна, диагностична оценка на лезии в дебелото черво
| 9.11 | Програма за автоматична сегментация и оценка на лезии в белия дроб, черния дроб и лимфните възли
| 9.12 | Програма за компютърно асистирана детекция на различни типове възли в белия дроб.
10 | Други
| 10.1 | Максимална консумирана мощност | да се посочи стойността в кVA
5. Към настоящото предложение прилагаме:
............................................................................................................................................................................................ на предлагания компютърен томограф. (каталози, проспекти ....)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.
...................................../ ..................................................................................................................../ ......................................................... дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.